## 암모니아 실험 개요
개요 | (문헌대비)고농도 암모니아 분사조건에서의 Water Spray/Curtain의 차단 효과 확인 및 예측 모델제작을 위한 실험
목적 | 암모니아 가스 누출 시 Water curtain에 의한 물리 화학적 차단 효과 확인
설계조건(분무량, 노즐타입 등)에 따른 독성 저감 성능 확인
Water curtain에 의한 독성 저감 예측 모델 설계 참고 data 확보
시뮬레이션 툴(FLACS 등)의 실험 모델과 비교/검증
세부 실험 조건 및 목적 협의중 - 세부 협의에 따라 구성 및 실험절차 수정
IO List
실험절차

## InsturmentList
No | Tag | Model | Maker | 설명 | 결선 방식 | 제어 방식 | 사용할 변수 | Note
1 | AT101 |  |  | 챔버 전단 암모니아 센서
2 | AT102 |  |  | 참버 중하단 암모니아 센서
3 | AT103 |  |  | 챔버 중상단 암모니아 센서
4 | AT104 |  |  | 챔버 후단 암모니아 센서
5 | TT101 |  |  | 외기온도
6 | TT102 |  |  | 배출 공기 온도
7 | TT202 |  |  | 암모니아 공급 온도
8 | TT301 |  |  | Water Supply 온도
9 | PT302 |  |  | Water Supply 압력
10 | FT303 |  |  | Water Supply 대유량 | 2 Wire | Analog Input | Flow
[5 empty] | 2 Wire | 고속 | Integration Value
11 | FT304 |  |  | Water Supply 소유량 | 2 Wire | Analog Input | Flow
[5 empty] | 2 Wire | 고속 | Integration Value
12 | VF101 |  |  | 챔버 내부 풍속계
13 | FC201 |  |  | 암모니아 공급 MFC | RS-485 | Modbus RS-485 | Opening Value | MFC는 수시로 통신을 받아와야 함. Ch 2번에 독립적으로 배선할것
Current Opening Value
Integration Value
Flow
15 | SV301 |  |  | Sol Valve | 2 Wire | Digital Output
16 | SV302 |  |  | Sol Valve | 2 Wire | Digital Output
17 | PP401 |  |  | 재수펌프 | 2 Wire | Digital Output
18 | LS401 |  |  | 재수펌프 Sub-Tank Limit Switch HH-LL(2Point) |  | Digital Input | HH Signal | HH sig는 PP401에 기동 명령 LL sig는 PP401에 정지 명령
LL Signal

## IO_List
NO | Tag | Function | PointType | Type | Measurement | InstrumentType | Group | System | DataType | RangeMin | RangeMax | PLCMin | PLCMax | Address | Useable | Description | Note
1 | AT101 | Monitoring | AI | Value | Ammonia | Analog_A | AT101 | TestBad | Int | 0 | 100 | 0 | 16000 | 0 | TRUE | 챔버 전단 암모니아 센서
2 | AT102 | Monitoring | AI | Value | Ammonia | Analog_A | AT102 | TestBad | Int | 0 | 100 | 0 | 16000 | 1 | TRUE | 챔버 중하단 암모니아 센서
3 | AT103 | Monitoring | AI | Value | Ammonia | Analog_A | AT103 | TestBad | Int | 0 | 100 | 0 | 16000 | 2 | TRUE | 챔버 중산단 암모니아 센서
4 | AT104 | Monitoring | AI | Value | Ammonia | Analog_A | AT104 | TestBad | Int | 0 | 100 | 0 | 16000 | 3 | TRUE | 챔버 후단 암모니아 센서
5 | TT101 | Monitoring | AI | Value | Temperature | Analog_A | TT101 | TestBad | Int | 0 | 100 | 0 | 16000 | 4 | TRUE | 외기 온도
6 | TT102 | Monitoring | AI | Value | Temperature | Analog_A | TT102 | TestBad | Int | 0 | 100 | 0 | 16000 | 5 | TRUE | 배출 공기 온도
7 | TT202 | Monitoring | AI | Value | Temperature | Analog_A | TT202 | AmmoniaSupply | Int | 0 | 100 | 0 | 16000 | 6 | TRUE | 암모니아 공급 온도
8 | TT301 | Monitoring | AI | Value | Temperature | Analog_A | TT301 | WaterSupply | Int | 0 | 100 | 0 | 16000 | 7 | TRUE | WaterSupply 온도
9 | PT302 | Monitoring | AI | Value | Pressure | Analog_A | PT302 | WaterSupply | Int | 0 | 100 | 0 | 16000 | 8 | TRUE | WaterSupply 압력
10 | FT303 | Monitoring | AI | Value | Flow | Analog_B | FT303 | WaterSupply | Int | 0 | 100 | 0 | 16000 | 9 | TRUE | WaterSupply 유량 1
11 | FT304 | Monitoring | AI | Value | Flow | Analog_B | FT304 | WaterSupply | Int | 0 | 100 | 0 | 16000 | 10 | TRUE | WaterSupply 유량 2
12 | VF101 | Monitoring | AI | Value | Velocity | Analog_A | VF101 | TestBad | Int | 0 | 100 | 0 | 16000 | 11 | TRUE | 챔버 내부 풍속계
13 | LS401_High | Monitoring | DI |  | High | Digital_HL | LS401 | TreatedWater | Bool | 0 | 1 | 0 | 1 | 250 | TRUE | TreatedWater 수위 센서 High
14 | LS401_Low | Monitoring | DI |  | Low | Digital_HL | LS401 | TreatedWater | Bool | 0 | 1 | 0 | 1 | 251 | TRUE | TreatedWater 수위 센서 Low
15 | SV301 | Control | DO |  | Set | Digital_A | SV301 | WaterSupply | Bool | 0 | 1 | 0 | 1 | 453 | TRUE | SV101 밸브
16 | SV302 | Control | DO |  | Set | Digital_A | SV302 | WaterSupply | Bool | 0 | 1 | 0 | 1 | 454 | TRUE | SV102 밸브
17 | SV301_Status | Control | DI | Value | Status | Digital_A | SV301 | WaterSupply | Bool | 0 | 1 | 0 | 1 | 253 | TRUE | SV101 밸브 상태
18 | SV302_Status | Control | DI | Value | Status | Digital_A | SV302 | WaterSupply | Bool | 0 | 1 | 0 | 1 | 254 | TRUE | SV102 밸브 상태
19 | PP301 | Control | AO |  | RPM | Analog_B | LP PUMP | WaterSupply | Int | 0 | 100 | 0 | 16000 | 30 | FALSE | LP Pump RPM
20 | PP302 | Control | AO |  | RPM | Analog_B | HP PUMP | WaterSupply | Int | 0 | 100 | 0 | 16000 | 31 | FALSE | HP Pump RPM
21 | PP401 | Control | DO |  | Set | Digital_A | PP401 | TreatedWater | Bool | 0 | 1 | 0 | 1 | 455 | TRUE | 직입기동 TreatedWater Drain Pump
22 | PP401_Status | Control | DI |  | Status | Digital_A | PP401 | TreatedWater | Bool | 0 | 1 | 0 | 1 | 255 | TRUE | Dreain Pump 상태
23 | FAN101 | Control | AO | Value | RPM | Analog_Inverter | FAN101 | TestBad | Int | 0 | 1 | 0 | 1 | 23 | TRUE | 챔버 공기 순환 FAN RPM Set | 통신으로 셋팅
24 | FAN101_Set | Control | AO | Setting | Set RPM | Analog_Inverter | FAN101 | TestBad | Int | 0 | 1 | 0 | 1 | 32 | TRUE | 챔버 공기 순환 FAN RPM Read | 통신으로 Read
25 | FC201_SetPos | Control | AO | Setting | Set Opening Position | Analog_MFC | FC201 | AmmoniaSupply | Int | 0 | 100 | 0 | 16000 | 37 | TRUE | 암모니아 공급 MFC Open Value Modbus RTU 통신 사용
26 | FC201_Pos | Control | AI | Value | Opening Opsition | Analog_MFC | FC201 | AmmoniaSupply | Int | 0 | 100 | 0 | 16000 | 13 | TRUE
27 | FC201_Flow | Control | AI | Inte | Flow | Analog_MFC | FC201 | AmmoniaSupply | Int | 0 | 100 | 0 | 16000 | 14 | TRUE
28 | FC201_Inte | Control | AI | Inte | Intergation | Analog_MFC | FC201 | AmmoniaSupply | Int | 0 | 100 | 0 | 16000 | 15 | TRUE
29 | FT303_Pulse | Monitoring | AI | Inte | Pulse | Analog_B | FT303 | WaterSupply | Int | 0 | 100 | 0 | 16000 | 17 | TRUE | WaterSupply 유량 1 고속 펄스 카운팅
30 | FT304_Pulse | Monitoring | AI | Inte | Pulse | Analog_B | FT304 | WaterSupply | Int | 0 | 100 | 0 | 16000 | 22 | TRUE | WaterSupply 유량 2 고속 펄스 카운팅
31 | Ex_Start | Experiment | DO |  | None | None | Experiment | Experiment | Bool | 0 | 1 | 0 | 1 | 450 | TRUE | 실험 시작 Triger
32 | Ex_Reset | Experiment | DO |  | None | None | Experiment | Experiment | Bool | 0 | 1 | 0 | 1 | 451 | TRUE | 실험 재정비 절차 시작
33 | Ex_Stop | Experiment | DO |  | None | None | Experiment | Experiment | Bool | 0 | 1 | 0 | 1 |  | TRUE
34 | Experiment_Type_A | Experiment | DO |  | Type_A | None | Type_A | Experiment | Bool | 0 | 1 | 0 | 1 | 460 | TRUE | 실험 Type A 실행
35 | Experiment_Type_B | Experiment | DO |  | Type_B | None | Type_B | Experiment | Bool | 0 | 1 | 0 | 1 | 461 | TRUE | 실험 Type B 실행
36 | Experiment_Type_C | Experiment | DO |  | Type_C | None | Type_C | Experiment | Bool | 0 | 1 | 0 | 1 | 462 | TRUE | 실험 Type C 실행
37 | Experiment_Process_A | Experiment | AI |  | Process_A | None | Type_A | Experiment | Int | 0 | 1 | 0 | 1 | 18 | TRUE | 실험 A 진행률
38 | Experiment_Process_B | Experiment | AI |  | Process_B | None | Type_B | Experiment | Int | 0 | 1 | 0 | 1 | 19 | TRUE | 실험 B 진행률
39 | Experiment_Process_C | Experiment | AI |  | Process_C | None | Type_C | Experiment | Int | 0 | 1 | 0 | 1 | 20 | TRUE | 실험 C 진행률
40 | Experiment_Process_End | Experiment | AI |  | Process_End | None | Type_End | Experiment | Int | 0 | 1 | 0 | 1 | 21 | FALSE | 실험 재정비 진행률
41 | Ex_Value_1 | Experiment | AO |  | Value_1 | None | Experiment | Experiment | Int | 0 | 1 | 0 | 1 | 34 | FALSE | 실험 변수_1 | 모든 실험에 공통으로 사용되는 변수
42 | Ex_Value_2 | Experiment | AO |  | Value_2 | None | Experiment | Experiment | Int | 0 | 1 | 0 | 1 | 35 | FALSE | 실험 변수_2 | 모든 실험에 공통으로 사용되는 변수
43 | Ex_Value_3 | Experiment | AO |  | Value_3 | None | Experiment | Experiment | Int | 0 | 1 | 0 | 1 | 36 | FALSE | 실험 변수_3 | 모든 실험에 공통으로 사용되는 변수
44 | Ex_Time_1 | Experiment | AO |  | Time_1 | None | Experiment | Experiment | Int | 0 | 1 | 0 | 1 | 40 | FALSE | 실험 변수_시간 1 | 모든 실험에 공통으로 사용되는 변수
45 | Ex_Time_2 | Experiment | AO |  | Time_2 | None | Experiment | Experiment | Int | 0 | 1 | 0 | 1 | 41 | FALSE | 실험 변수_시간 2 | 모든 실험에 공통으로 사용되는 변수
46 | Ex_Time_3 | Experiment | AO |  | Time_3 | None | Experiment | Experiment | Int | 0 | 1 | 0 | 1 | 42 | FALSE | 실험 변수_시간 3 | 모든 실험에 공통으로 사용되는 변수
47 | Ex_Sol_1 | Experiment | DO |  | Experiment_Sol_1 | None | Experiment | Experiment | Bool | 0 | 1 | 0 | 1 | 470 | FALSE | 실험 변수_ Sol 1 Use | Type A, B에서 고정
48 | Ex_Sol_2 | Experiment | DO |  | Experiment_Sol_2 | None | Experiment | Experiment | Bool | 0 | 1 | 0 | 1 | 471 | FALSE | 실험 변수_ Sol 2 Use | 모든 실험에 공통으로 사용되는 변수
49 | Ex_ESD | Experiment | DO |  |  | None | Experiment | Experiment | Bool | 0 | 1 | 0 | 1 | 456 | TRUE | 실험 긴급 종료 버튼
50 | Experiment_Type_End | Experiment | DO |  | Type_End | None | Experiment | Experiment | Bool | 0 | 1 | 0 | 1 | 463 | TRUE | 실험 Type End 실행
Note on E1: [스레드 댓글] 사용 중인 버전의 Excel에서 이 스레드 댓글을 읽을 수 있지만 파일을 이후 버전의 Excel에서 열면 편집 내용이 모두 제거됩니다. 자세한 정보: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924. 댓글: Card 내부에서 어떻게 사용되는지 가르기 위한 변수

## ExperimentDefineTable
Group | Timer
Type_A | 1000
Type_B | 1000
Type_C | 1000
Type_End | 1000

## ExperimentInfo
No | Name | Group | Description | Action | Tag | Value | Process
1 | Fan 가동 | Type_A | 실험에 필요한 내부 유속을 공급하기 위해 특정 RPM만큼 Fan 가동 | Set | Ex_Value_1 | 16000 | 1
2 | Fan 가동 후 안정화 대기 | Type_A | 풍속계를 확인하여 원하는 풍속이 안정화 되는 시간을 설정 | Timer | Ex_Time_1 | 100 | 2
3 | 암모니아 공급 시작 | Type_A | 실험 조건(암모니아 누출량)에 따라 MFC 개방 Value 조절 | Set | Ex_Value_2 | 100 | 3
4 | 암모니아 공급 후 암모니아 농도 검출 | Type_A | 암모니아 공급 후 챔버 까지 도달하는 시간 고려 | Set | Ex_Value_3 | 100 | 4
5 | 암모니아 검출 후 대기 | Type_A |  | Timer | Ex_Time_2 | 100 | 5
6 | Water Curtain 작동 | Type_A |  | SolSet | Ex_Sol | 3 | 6
7 | 실험 종료 시간까지 대기 | Type_A |  | Timer | Ex_Time_3 | 10000 | 7
8 | 실험 종료 | Type_A |  | None |  |  | 8
9 | MFC 차단 | Type_End | 재정비를 위해서 혹시라도 누출될 상황을 대비하여 암모니아를 차단 | None |  |  | 1
10 | Fan 최대속도 설정 | Type_End | 암모니아 차단 후 내부 챔버 환기를 위하여 Fan 최대속도 가동 | None |  |  | 2
11 | Fan 가동 후 안정화 대기 | Type_End | 챔버 내부를 충분히 환기하기 위해 대기 | Timer | Ex_Time_1 | 1000 | 3
12 | 챔버 내부 세척용 Water Curtain 가동 | Type_End | 챔버 내부에 오염된 부분을 제거하기 위해 Water Curtain On | SolSet | Ex_Sol | 3 | 4
13 | 세정중 대기 | Type_End | 충분히 세척을 하기 위해 대기 | Timer | Ex_Time_2 | 1000 | 5
14 | Water Curtain 차단 | Type_End | 충분한 세척 후 Water Curtain 차단 | SolSet | Ex_Sol | 0 | 6
15 | 챔버 내부 건조 | Type_End | 내부 건조를 위해 Fan을 들고 대기 | Timer | Ex_Time_3 |  | 7
16 | 재정비 절차 진행 | Type_End |  | None |  |  | 8
17 | Fan 긴급 정지 | Type_ESD
18 | MFC 긴급 차단 | Type_ESD
19 | Water Curtain 긴급 차단 | Type_ESD

## 실험 저장 양식
No | Name | Group | Timer

## 배관 자재 리스트
부품 | Type | 규격 | 모델 | 갯수 | 가격 | URL | Description | Note
커프스 | PVC | 직경 300 | AD-2-M-C-R-300 | 4ea | 700964 | https://kr.misumi-ec.com/vona2/detail/221005339768/?rid=c22_ctg4_6_221005339768&list=RecoCustomersPurchased | 300mm 후렉시블 호스 연결용 | `
Sealing Strip(트렁크 고무) | EPDM |  | EPDM-C | 길이 8m | 237420 | https://kr.misumi-ec.com/vona2/detail/222000170206/ | Chamber Window의 이음 부 연결용 | `
Flexible Hose | PVC | 직경 300 |  | 10m | 509000 | https://www.coupang.com/vp/products/7043705007?itemId=24974356037&vendorItemId=92053000806&src=1042503&spec=10304025&addtag=400&ctag=7043705007&lptag=7043705007-24974356037&itime=20260402135352&pageType=PRODUCT&pageValue=7043705007&wPcid=17581664049160468641073&wRef=www.google.com&wTime=20260402135352&redirect=landing&gclid=CjwKCAjwhLPOBhBiEiwA8_wJHHAz1vZM-vVWVCsXMlul8UI2AgbLuIl2YksAWLTEg536pfc0mU06oRoCifIQAvD_BwE&mcid=2e465386751a45589c986b264d4be04a&campaignid=23544742791&adgroupid= | 후렉시블 호스 | `
Pipe | PVC | 직경 300 |  | 10m |  |  | PVC파이프 | 내경이 298mm Pipe를 사용해야함
Pipe 정소켓 | PVC | 직경 300 |  | 5ea |  |  | 파이프간 연결용 소켓 | PVC 정소켓에 대한 정보를 찾을 수 없음 자재 공급 시 해당 업체에 문의 해볼것.
Pipe 엘보 | PVC | 직경 300 |  | 1ea |  |  | Chamber 전단부 공기 흡입 방향용
Damper | PVC | 직경 300 |  | 1ea | 85000 | https://www.coupang.com/vp/products/8529873745 | Chamber 후단 공기 배출 조절용
treated Water Sub-Tank |  | 120L |  | 1ea | 55200 | https://www.parantong.com/shop/item.php?it_id=1653895021 | Treated Water Drain Pump Level 조절용
Treated Water Tank |  |  |  | 1ea |  |  | Treated Water Main Tank | 실험 규모에 따라서 결정 (Water Supply System의 Tank와 비슷한 크기)
Level Sensor | Floating | 2접점 | DF-4P-4S | 1ea |  | https://dh34.com/products/sensor/level-switch/?mod=document&pageid=1&uid=222#kboard-document+ | Sub Tank의 Level 확인용 | High와 Low를 확인할 수 있으면 어떤 타입이든 상관없음
Manual Valve | Ball Valve | 25A | 1PC MK | 4ea | 26800 | https://www.coupang.com/vp/products/7664890302?itemId=20430225621&vendorItemId=87511358474&sourceType=srp_product_ads&clickEventId=adc0bda0-315f-11f1-9806-3b4fe02c3c0f&korePlacement=15&koreSubPlacement=1&clickEventId=adc0bda0-315f-11f1-9806-3b4fe02c3c0f&korePlacement=15&koreSubPlacement=1&traceId=mnmofvut | Water Supply System Pump 압력 제어용 | `
Fan | 3상 전동기 | 300mm | ExB-TIS-S290FT | 1ea | 2464000 | https://www.baramnara.co.kr/wizmart.php?query=view&code=002003&no=1511&lv=2 | Chamber 후단 공기 배출용 FAN
Inverter | In : 단상 Out : 3상 |  | LSLV0015M100-1EOFNA | 1ea | 230989 | https://www.navimro.com/g/350700/?srsltid=AfmBOoqS1F2ZxnsU90aKpt6DzG6xawX2pIL3d6d1TWKugTrc3FYatcO8 | Fan 속도 제어용 Inverter
< FAN 변경 고려 중이기 때문에, 기존 리스트도 일단 나둬주세요..>
PLC 고속카운터 |  | 2ch | XGF-HO2A | 1ea | 311300 | https://2sk.co.kr/shop_view/?idx=765 | 유량계 적산 데이터 수집용 | 40핀 케이블 or 단자대 필요

## 예상 소요
대분류 | 세부구분 | 예상가액 | 총액 (보유 등 제외)
풍동설비구성 | 실험 몸체 | 10000000 | 18960000
| 몸체 아크릴패널 | 2000000
| 풍동 배관 (PVC 또는 함석 후 코팅) | 1200000
| 후드 가공 | 800000
| 댐퍼 | 400000
| 정류격자(허니컴) | 1000000
| Wet Scrubber | -
| Fan 및 제어기기 | 3500000
| 온도 센서(in, out) | 60000
세정수공급/폐수 설비 구성 | 세정수 물탱크 (600L) | 200000 | 4380000
| 폐수 물탱크 (600L) | 200000
| 배관 | 500000
| 압력계1 (펌프) | 500000
| 압력계2 (배관,기록) | 1000000
| 인버터 | 1000000
| 펌프 | 1850000
| 펌프 지그 | 300000
가압탱크
| 가압탱크 압력조절기 (자전거용 가능) | 200000
| 유량계 | 1200000
| 온도계 | 30000
| 솔레노이드밸브 (세정수) | 450000
| 솔레노이드밸브 (폐수) | 450000
| 수위센서 | 50000
| SUS 주름관 | 100000
| 노즐 | 500000
| 노즐 결합 배관 (가공) | 700000
암모니아 가스공급 설비구성 | 암모니아 가스 봄베 | 1200000 | 6900000
| 질소가스 봄베 | 550000
| 암모니아 레귤레이터 | 1200000
| 질소가스 레귤레이터 | 450000
| MFC (대유량) | 3500000
| 1/4" 배관 | 300000
| 온도계 | 30000
암모니아 액체공급 설비구성
암모니아 실험장치 구성 | 암모니아 측정 센서 (4개 기준) |  | 7630000
| > PID 센서 (보정장치X 단순구매) 1ea | 1600000
| > 전기화학식 암모니아센서(1000 ppm) 4ea | 5000000
| 열선 풍속계 | 1000000 |  | 열선 풍속계 | http://www.dhinstruments.co.kr/1488537133/?idx=687
| 온도계 | 30000 |  |  | https://smartstore.naver.com/jaysolution/products/8346613120
제어 계측설비 | PLC 고속카운터 | 1000000 | 1000000 |  | https://tester8245.com/product/detail.html?product_no=5420
모니터링 설비 |  |  | -
폐수 처리
부지 사용료
인건비
| 폐수처리, 부지사용, 인건비 제외 (재료총 예상) | 합계금액 | 38870000
| 폐수처리, 부지사용, 인건비 총괄 | 합계금액 | 38870000

## 예상 소요 (2)
대분류 | 세부구분 | 예상가액 | 견적가액(VAT 포함) | 총액 (보유 등 제외)
풍동설비구성 | 금속 실험 몸체 | 10000000 | 10903200
| 몸체 아크릴패널 | 2000000 | 2530000
| 풍동 배관 (PVC 또는 함석 후 코팅) | 1200000 | - |  | Gas test indicator및 sensor
| 후드 가공 | 800000 | - |  | 펌프랑 배관 부자재
| 댐퍼 | 400000 | - |  | 솔레노이드 밸브 및 제어 기자재 (솔벨브 + PLC)
| 정류격자(허니컴) | 1000000 | -
| Wet Scrubber | - | -
| Fan | 3500000 | 2367750
| 온도 센서(in, out) | 60000 | 161700
세정수공급/폐수 설비 구성 | 세정수 물탱크 (600L) | 200000 | -
| 폐수 물탱크 (600L) | 200000 | -
| 배관 | 500000 | 현장구매
| 압력계1 (펌프) | 500000 | 1425600
| 압력계2 (배관,기록) | 1000000 | -
| 인버터 | 1000000 | -
| 펌프 | 1850000 | -
| 펌프 지그 | 300000 | -
| 가압탱크 |  | -
| 가압탱크 압력조절기 (자전거용 가능) | 200000 | 차후_견적문의 필요
| 유량계 | 1200000 | 913000
| 온도계 | 30000 | -
| 솔레노이드밸브 (세정수) | 450000 | 556000
| 솔레노이드밸브 (폐수) | 450000 | -
| 수위센서 | 50000
| SUS 주름관 | 100000 | -
| 노즐 | 500000 | 700700
| 노즐 결합 배관 (가공) | 700000 | 일부 산출 중
암모니아 가스공급 설비구성 | 암모니아 가스 봄베 | 1200000 | 1782000
| 질소가스 봄베 | 550000 | 추가문의 필요
| 암모니아 레귤레이터 | 1200000 | -
| 질소가스 레귤레이터 | 450000 | -
| MFC (대유량) | 3500000 | 1045000
| 1/4" 배관 | 300000 | -
| 온도계 | 30000 | -
암모니아 액체공급 설비구성
암모니아 실험장치 구성 | 암모니아 측정 센서 (4개 기준)
| > PID 센서 (보정장치X 단순구매) 1ea | 1600000 | 4638600
| > 전기화학식 암모니아센서(1000 ppm) 4ea | 5000000 | -
| 열선 풍속계 | 1000000 | 1230000
| 온도계 | 30000 | -
제어 계측설비 | PLC 고속카운터 | 1000000 | 236500
| Fan 제어기기 | 500000 | 211200
모니터링 설비 |  |  |  | -
폐수 처리
부지 사용료
인건비
| 폐수처리, 부지사용, 인건비 제외 (재료총 예상) | 합계금액 |  | 38870000
| 폐수처리, 부지사용, 인건비 총괄 | 합계금액 |  | 38870000
|  | 재산출 | 28701250
기타
갓파천 (~20m)
Note on D27: PDI 측정 : 250,000원 입자경 측정 : 250,000원 노즐 금액 : 137,000원 = VAT포함 700,700원

## 세정수 배관
부품 | Type | 규격 | 모델 | 갯수 | 가격 | URL | Description | Note
커프스 | PVC | 직경 300 | AD-2-M-C-R-300 | 4ea | 700964 | https://kr.misumi-ec.com/vona2/detail/221005339768/?rid=c22_ctg4_6_221005339768&list=RecoCustomersPurchased | 300mm 후렉시블 호스 연결용 | `
폐수_솔레노이드밸브 | 무압_SUS_상시닫힘 | 24VDC,25A | HKW 2510S(1") | 1EA | 390000 | https://valvemall.co.kr/product/hkw-2510s1-%EB%AC%BC%EC%9A%A9-sus-%EC%86%94%EB%A0%88%EB%85%B8%EC%9D%B4%EB%93%9C-%EB%B0%B8%EB%B8%8C/199/#none | 챔버 배수 제어 | 두 솔레노이드 카드 결제
가압_솔레노이드밸브 | 20K_황동_상시닫힘 | 24VDC,15A | HPW 154-20(1/2") | 2EA | 166000 | https://valvemall.co.kr/product/hpw-154-2012-%EA%B3%A0%EC%95%95%EC%9A%A9-%EC%86%94%EB%A0%88%EB%85%B8%EC%9D%B4%EB%93%9C-%EB%B0%B8%EB%B8%8C/156/category/109/display/1/ | 노즐 전단 주입 제어(단별 각 1개)
추가산출 필요

## 광학기자재
대분류 | 부품 | Type | 규격 | 모델 | 갯수 | 가격 | URL | Description | Note
몸체 구성 | WaterProof Casing
| camera Mount Beam | AL-profile 3030
Optical Mount
광원구성 | ILS-HWS1600W-D46 SET | Controller 포함 |  |  | 1EA | 6545000 | ICORE 견적서
| FL-A1520 LENS |  |  |  | 1EA | 275000 | ICORE 견적서
| IPULSE USB-485 |  |  |  | 1EA | 110000 | ICORE 견적서
| LRS-150-24 PKG | SMPS 등 |  |  | 1EA | 110000 | ICORE 견적서
광학자재 | Telecentric Lens | 0.5X, WD 110mm, 35pi, DOF 1.674mm |  | HT11051 | 1EA | 216044 | https://ko.aliexpress.com/item/1005004290516675.html?spm=a2g0o.detail.pcDetailTopMoreOtherSeller.4.2c04T2VeT2VecH&gps-id=pcDetailTopMoreOtherSeller&scm=1007.40050.354490.0&scm_id=1007.40050.354490.0&scm-url=1007.40050.354490.0&pvid=17520793-f8cd-4739-946c-43f4c68ebe45&_t=gps-id%3ApcDetailTopMoreOtherSeller%2Cscm-url%3A1007.40050.354490.0%2Cpvid%3A17520793-f8cd-4739-946c-43f4c68ebe45%2Ctpp_buckets%3A668%232846%238113%231998&pdp_ext_f=%7B%22order%22%3A%2227%22%2C%22eval%22%3A%221%22%2C%22sceneId%22%3A%2230050%22%2C%22fromPage%22%3A%22recommend%22%7D&pdp_npi=6%40dis%21KRW%21270358%21209284%21%21%21173.57%21134.36%21%40212e509017816658465664046ee3ab%2112000028647479669%21rec%21KR%21%21ABXZ%211%210%21n_tag%3A-29910%3Bd%3Aeb066faf%3Bm03_new_user%3A-29895%3BpisId%3A5000000208076582&utparam-url=scene%3ApcDetailTopMoreOtherSeller%7Cquery_from%3A%7Cx_object_id%3A1005004290516675%7C_p_origin_prod%3A | 알리, 해외구매, 임시
| BK7 FLAT window | D40mm , T3mm |  | - | 2EA | 31700 | https://ko.aliexpress.com/item/1005008666457318.html?spm=a2g0o.productlist.main.7.25a7lbvMlbvMhc&algo_pvid=ce2bff43-626d-4a76-94f3-9b2ad1be43da&algo_exp_id=ce2bff43-626d-4a76-94f3-9b2ad1be43da-6&pdp_ext_f=%7B%22order%22%3A%2246%22%2C%22eval%22%3A%221%22%2C%22fromPage%22%3A%22search%22%7D&pdp_npi=6%40dis%21KRW%216340%216340%21%21%214.08%214.08%21%40213ba0c517798402456905243e6694%2112000046154592911%21sea%21KR%210%21ABX%211%210%21n_tag%3A-29910%3Bd%3Aeb066faf%3Bm03_new_user%3A-29895&curPageLogUid=V7ttSVB8C4jp&utparam-url=scene%3Asearch%7Cquery_from%3A%7Cx_object_id%3A1005008666457318%7C_p_origin_prod%3A | 알리, 해외구매, 임시
| stage Micrometer | 0.1mm 눈금자, 50mm 슬라이드 교정 스케일 |  |  | 1EA | 22526 | https://ko.aliexpress.com/item/1005004971621041.html?spm=a2g0o.tesla.0.0.5c01DaeGDaeGQZ&pdp_npi=6%40dis%21KRW%21%E2%82%A932%2C290%21%E2%82%A922%2C526%21%21%21%21%21%402141115b17827103186172869ecbae%2112000031199589617%21btfpre%21%21%21%211%210%21&pvid=aa0ff9cb-a801-42ce-9e02-e92d4b90b0e3&afTraceInfo=1005004971621041__pc__c_ppc_item_bridge_pc_same_wf__x9WWTWr__1782710318961&gatewayAdapt=glo2kor | 알리, 해외구매, 임시
제어기자재 | 함수발생기
에어 컴프레셔